高雄區農業改良場招標採購規格書

採購儀器設備名稱及數量：溫濕光度資料蒐集器1組

包含資料收集器1台、光量子感測器1個、日輻射感測器1 個、氣溫及濕度感測器1個及光量子水平座2個，其規格需求如下：

一、資料收集器規格：

- 電流輸入： 5個通道(含以上)；電壓輸入：4個通道(含以上)。

- 可擴充感應器：溫度(氣溫、土溫)、濕度、光量、雨量。

- 解析度：16位元(65,536分之一)(含以上)。

- 掃描速度：每秒10channels(含以上)。

- 電流準確度：±0.2%的滿刻度讀值(25 ℃)，±0.4％(0～55℃)(含以下)。

- 再線性： 0.07%(含以下)。

- 頻率抵抗：在 50 或 60 Hz >90 dB。

- 輸入雜訊( 25 ℃)(含以下)

典型			 最大值

電壓	±76μV			 ±152μV

電流	±7.6 picoamps	 ±30.4 picoamps

- 電流範圍選擇：自動選擇適當的範圍設定（含以下）

電流範圍				解析度

±250 nanoamps		   7.6 picoamps

±2.5 microamps 	   76 picoamps

±25 microamps 		   760 picoamps

±250 microamps 	   7.6 nanoamps

- 電流channels輸入阻抗：在Ranges l、2 or 3 典型＜0.03ohm，Range4<0.3ohm。

- 電壓範圍：±2.5V； 解析度 : 76μV。

- 記錄周期：秒：1， 5， 15， 30；分鐘：1， 5，15，30；小時：1，3，6，12，24(含以下)。

- 取樣間隔：秒：1， 5， 15， 30；分鐘：1， 5，15，30，60(含以下)。

- 短期平均：可選擇在1，5，15或 30秒。當平均時，最新的記錄點被加入時，則最早的記錄點被刪除。平均讀值由取樣數的正平方根值來減少儀器的雜訊。

- 鍵盤：密封觸控式按鍵。

- 顯示： 每秒更新，雙行16 字元數字的LCD顯示器，溫度補償從 -15℃～+55℃。

- 即時時間：年，月，日，小時，分鐘。準確度：每月±3分鐘(含以下)。

- 可即時顯示感測器數據、記錄資料與儲存數據。

- 內部記憶體： 96K bytes(含以上)。

- 程式記憶體：儲存在快閃記憶體中，可以經由通信介面更新。

- 記憶電池：內部使用鋰電池可以維持七年(含以上)。

- 具有低電壓自動關機功能，在自動關機後保持記錄資料在記憶體，自動關機前會有警告畫面顯示「Low battery」，電源管理程式也可以在15 分鐘沒有使用之後關閉電源。

- 供電方式：可使用”AA”鹼性電池或外接電源供電，外接直流電力：7～16 VDC。

- 防護等級： ABS 塑膠外殼可以抵抗和保護風吹灰塵到IP54 層次。

- 操作條件： -25℃ ～ +55℃；0～ 95% RH 。

- 資料傳輸：可透過通信介面(如RS-232 C或其他介面)連接電腦，並可透過軟體由電腦進行設定及資料下載。

二、 光量子感測器規格

- 感測器：高感度矽光二極體(加強藍光)。

- 測定精度±5%（含以下），並且可以追溯美國國家標準與技術學會（NIST）之標準。

- 感度：每1,000μmols-1m-2，5μA（含以下）。

- 線性：在10,000μmols-1m-2 內，最大偏差1%（含以下）。

- 穩定度：一年內<±2%。

- 反應時間：10μsec（含以下）。

- 溫度補償：每℃最大0.15%（含以下）。

- 餘弦修正：餘弦修正可達入射角80°。

- 方位角：在45°的仰角<±1%內。

- 操作條件：溫度-40～+60℃；相對溼度0~100%。

- 電線長度：3公尺（含以上）。

三、日輻射感測器規格

- 感測器：高感度矽光二極體(加強藍光)。

- 感度：每1,000Wm-2 ，90μA（含以下）。

- 線性：在3,000Wm-2 內，最大偏差1%（含以下）。

- 穩定度：一年內<±2%。

- 反應時間：10μsec（含以下）。

- 溫度補償：每℃最大0.15%（含以下）。

- 餘弦修正：餘弦修正可達入射角80°。

- 方位角：在45°的仰角<±1%內。

- 操作條件：溫度-40～+65℃；相對溼度0~100%。

- 電線長度：3公尺（含以上）。

四、氣溫及濕度感測器規格

- 氣溫感測器測量範圍：-10～+60℃（含以上），精度：±0.8℃（含以下），輸出：0～1 Volts = -40 ～ +60℃。

- 濕度感測器測量範圍：0～98%RH（含以上），精度：±3% RH(在20℃相對溼度10~90%時)（含以下），輸出： 0～1V = 0～100%RH。

五、光量子水平座規格：須能固定光量子感測器及日輻射感測器並能調整水平。

備註：

- 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件，不得將機關提供之需求規範作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

- 自交貨驗收合格日起負責保固1年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

- 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供原廠儀器操作手冊1份，儀器中文操作手冊至少3份。

- 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2012年6月以後非大陸地區(包含零配件)之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

- 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

- 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

- 廠商應於決標日起45個日曆天內交貨完成。