離心機規格：

1.採購品項為桌上型微量高速冷凍離心機

2.最高轉速須達15,000rpm(含)以上

3.最大離心力須達21,000×g(含)以上

4.溫度範圍：可設定－10℃(含)以下〜＋40℃，CFC-free環保冷媒

5.時間設定範圍：可1〜99mins或連續(hold)設定，具瞬間離心功能

6.配備轉子容量：1.5/2.0ml×18孔(含)以上＋0.5ml×18孔(含)以上，兩種孔徑同時存在一個轉子上

7.驅動馬達：無碳刷式馬達

8.操作時噪音：50分貝以下(冷凍壓縮機沒有動作時)

9.操作面盤：觸控式面板，LED數字顯示，無須調節鈕

10.加速/減速：可設定2段(含)以上之加速減速模式

11條件記憶：可記憶3組(含)以上之速度/離心力、時間、溫度等條件

12.安全裝置：啟動後自動上鎖、雙超速檢測、馬達溫度異常警告、不平衡檢測

13.具生物安全防護上蓋，轉子(含上蓋)可高溫滅菌(autoclave)

14.轉子可更換，可選購其他容量轉子更換使用

15.歐、美、日製，附原廠型錄供審

16.保固一年(含)以上