	有機溶劑奈米過濾系統 (Organic Solvent Nanofiltration System)


	項目
	名稱、規格及型號
	數量

	一、
	不銹鋼高壓幫浦
1. 廠牌：CAT pumps 

2. 型號：2SF35SEEL

3. 規格：
  A. 最高壓力：85 bars

  B. 耐溫：71℃

  C. 流量：13.2 L/M
  D. 最大轉速：1,750 RPM

  E. 型式：柱塞式(plunger pump)

  F. 接液材質：NBR(耐溶劑 hexane)
  G. 入、出口：3/8”NPT

  H. 穩壓器(AC-1) 1只
  I. 防爆馬達：2HP、220VAC、3相、60Hz、4P

  J. 變頻調速器一只，2HP，220V，三相
	1台

	二、
	平衡桶
1. 廠牌：邁先或同級品
2. 型號：訂製品
3. 規格：
  A. 材質：SUS304

  B. 拋光：內外#300 mesh 

  C. 使用容積：12-L (ψ180 x 490 (H) mm)
  D. 桶身：附冷卻夾層與保溫層
  E. 桶底：錐形，1.5”TC

  F. 桶蓋接頭： 2.5”TC x 1，2.0”TC x 1，0.75”TC x 3  
	 1只

	三、
	食品級高壓型膜管殼

	

	
	1. 廠牌：邁先或同級品
2. 型號：訂製品
3. 規格：
  A. 材質：SUS304，NBR止漏墊片，耐溶劑 Hexane
  B. 尺寸：安裝1只Φ 1.8”x 12”(L)捲式膜
C. 出入口：循環液0.5”TC；濾液0.5”TC

D. 耐壓：60 bars
E. 附件：安裝膜管殼所需墊片及高壓固定夾2組
	3組

	四、
	耐溶劑捲式膜

	

	
	1. 廠牌：Evonix Duramem系列或同級品 

2. 規格：
A. 耐Ethyl acetate捲式膜 

B. 膜材質：Modified polyimide
  C. 膜面積：0.11 m2/只
D. 尺寸：Φ 1.8”x 12”(L)
E. Spacer：30-mil

F. 操作最適PH：7

G. 耐溫：50℃
3. 型號、MWCO與數量：

  A. Duramem 150：MWCO 150，耐壓 60 bar，1只

  B. Duramem 500：MWCO 500，耐壓 20 bar，1只

  C. Duramem 900：MWCO 900，耐壓 20 bar，1只
	3只

	五、
	管形熱交換器
1. 廠牌：邁先或同級品
2. 型號：訂製品
3. 規格：
  A. 型式：管形，由7只熱交換管與外套管所組成，每只熱交
     換管長500 mm、Φ6.3 mm，SUS316不銹鋼
  B. 熱交換面積：0.03 m2
  C. 入、出口： 0.75”Tri-clamp食品級夾接
  D. 耐壓：60 bars
  E. 拋光：內外＃300 mesh以上
	1只

	六、
	電氣控制箱
1. 廠牌：邁先或等級品 

2. 型號：訂製品
3. 規格：
  A. 外殼材質：SUS304不銹鋼
  B. 液位控制組件與功能：
    a. 超低液位(LL)停止循環幫浦，啟動警報
b. 超高液位(HH)停止循環幫浦，啟動警報
c. 低液位(L)自動進料
d. 高液位(H)停止進料
e. 可做濾析(Diafiltration)操作
C. 溫度顯示(TE1)及控制：超高溫度啟動警報
D. 壓力顯示(PE1)及控制：超高壓力停止循環幫浦，啟動警報
E. 漏電跳電器、繼電器、變頻器電源開關
F. 變頻器 
	1只

	七、
	架台、配管、閥、流量計及系統組裝
1. 架台1只：
A. 材質：SUS304不銹鋼
B. 雙層：上層安裝平衡桶、濾液流量計與電氣控制箱；下
層安裝循環幫浦、熱交換器、捲式膜。上層離地高\

750mm；下層離地高150mm

  C. 2只煞車輪、2只非煞車輪
  D. 架台尺寸：840 (W) x950 (D) x 1,800 (H) mm

2. 配管1組：
A. 材質：SUS316-BA管
B. 尺寸：3/8”

C. 耐壓：60 bars

D. 拋光度：內外＃400 mesh以上
E. 接頭：Swagelok型式或食品級TC接頭
3. 閥1組：
  A. 材質：SUS316不銹鋼
  B. 3/8” Swagelok 型式球閥18只
  C. 耐壓：100 bars

  D. 接頭：Swagelok 型式
4. 其他配件：
  A. 濾液流量計(0.2~2.0 LPM) x 1只
  B. 膜入口壓力計：0~60 kg/cm2 x 1只，食品級隔膜型
  C. 膜出口壓力計：0~60 kg/cm2 x 1只，食品級隔膜型
  D. 膜入口壓力傳訊計：0~60 kg/cm2 x 1只，食品級隔膜型
  E. 循環液溫度傳訊計：PT100Ω x 1只
	1式

	八、
	系統組裝與試車
 包含本體設備安裝、陶磁膜管組整併及現場試車等。
	1式

	附註：
	1. 須附系統設計圖說，及循環幫浦、耐溶劑捲式膜原廠型錄。
2. 須能與本場陶磁膜組整併。

	


PAGE  
2

