直立式雙外門超低溫冷凍櫃1台規格:

- 溫度範圍：-50°C~-80°C。

- 容量：368公升以上。

- 門置式微電腦控制面板，具9種以上警報警示功能(斷電警示、過溫警示、低溫警示、探針故障、外門開啟警示、清理門墊警示、電池電量不足警示、凝結器過溫、警示、清洗濾網警示)。

4. 溫度顯示方式：數位式顯示、可設定高低溫警報及校正功能

5. 上下雙外門，圓環扣門置式門把並附鎖開關。

6. 四內小門，均附門閂。

- 使用冷媒：NON-CFC環保冷媒。

- 壓縮機馬力：高壓段：1HP，2545 BTUH以上，低壓段：1HP，2545 BTUH以上。

- 隔熱方式：採直立式三層外固定/內二層活動式二氧化矽橡膠真空內墊圈。

- 結構設備：採五英吋厚聚乙酸乙酯泡膠處理隔熱雙層鍍鋅處理，不鏽鋼內外層聚亞酯搪瓷烤漆。

- 解壓方式：內外壓力採原廠配備之感應式真空解壓設計。

- 內建式自動穩壓系統電壓穩定裝置。

- 斷電控制時間：具充電電池可維持72小時警報控制。

- 散熱設計：採智慧型25 cm以上風扇控制，周圍環境溫度超過32℃時自動啟動第二只風扇加強散熱。

- 空氣循環設計：採由前往後方式並設有前置可卸式濾網。

- 定位移動裝置採四座雙輪活動輪(兩座底盤固定栓，兩座背牆固定栓)。

- 電力：208~230VAC，60Hz。

- 須符合UL、CE 安全標準及FDA認證。

- 加熱式壓力平衡氣閥，以便於隨時可以開門拿取樣品。