有機溶劑奈米 過濾系統 (Organic Solvent Nanofiltration System)

| 項目 | 名稱、規格及型號 | 數量 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 不銹鋼高壓幫浦 1. 廠牌型號：Danfoss pumps App 0.8或同級品(含以上) 2. 規格： A. 最高壓力：100 bars B. 耐溫：70℃ C. 流量：13.6 L/M D. 最大轉速：2,840 RPM E. 型式：定量輸出型 (fixed displacement pump) F. 接液材質：PEEK(耐溶劑 hexane、ethyl acetate) G. 入、出口：1/2”NPT H. 穩壓器(AC-1) 1只 I. 防爆馬達：3HP、220VAC、3相、60Hz、4P J. 變頻調速器一只，3HP，220V，三相 | 1台 |
| 二、 | 平衡桶 1. 廠牌：邁先或同級品(含以上) 2. 型號：訂製品 3. 規格： A. 材質：SUS304 B. 拋光：內外#300 mesh C. 使用容積：12-L (ψ180 x 490 (H) mm) D. 桶身：附冷卻夾層與保溫層 E. 桶底：錐形，1.5”TC F. 桶蓋接頭： 2.5”TC x 1，2.0”TC x 1，0.75”TC x 3 | 1只 |
| 三、 | 食品級高壓型膜管殼 1. 廠牌：邁先或同級品(含以上) 2. 型號：訂製品 3. 規格： A. 材質：SUS304，NBR止漏墊片，耐溶劑 Hexane B. 尺寸：安裝1只Φ 1.8”x 12”(L)捲式膜 C. 出入口：循環液0.5”TC；濾液0.5”TC D. 耐壓：60 bars E. 附件：安裝膜管殼所需墊片及高壓固定夾2組 | 3組 |
| 四、 | 耐溶劑捲式膜 1. 廠牌：Evonix Duramem系列或同級品(含以上) 2. 規格： A. 耐Ethyl acetate捲式膜 B. 膜材質：Modified polyimide C. 膜面積：0.11 m2/只 D. 尺寸：Φ 1.8”x 12”(L) E. Spacer：30-mil F. 操作最適PH：7 G. 耐溫：50℃ 3. 型號、MWCO與數量： A. Duramem 150：MWCO 150，耐壓 60 bar，1只 B. Duramem 500：MWCO 500，耐壓 20 bar，1只 C. Duramem 900：MWCO 900，耐壓 20 bar，1只 | 3只 |
| 五、 | 管形熱交換器 1. 廠牌：邁先或同級品(含以上) 2. 型號：訂製品 3. 規格： A. 型式：管形，由7只熱交換管與外套管所組成，每只熱交 換管長500 mm、Φ6.3 mm，SUS316不銹鋼 B. 熱交換面積：0.03 m2 C. 入、出口： 0.75”Tri-clamp食品級夾接 D. 耐壓：60 bars E. 拋光：內外＃300 mesh以上 | 1只 |
| 六、 | 電氣控制箱 1. 廠牌：邁先或同級品(含以上) 2. 型號：訂製品 3. 規格： A. 外殼：防爆塑膠或SUS304不銹鋼 B. 液位控制組件與功能： a. 超低液位(LL)停止循環幫浦，啟動警報 b. 超高液位(HH)停止循環幫浦，啟動警報 c. 低液位(L)自動進料 d. 高液位(H)停止進料 e. 可做濾析(Diafiltration)操作 C. 溫度顯示(TE1)及控制：超高溫度啟動警報 D. 壓力顯示(PE1)及控制：超高壓力停止循環幫浦，啟動警報 E. 漏電跳電器、繼電器、變頻器電源開關 F. 變頻器 | 1只 |
| 七、 | 架台、配管、閥、流量計及系統組裝 - 架台1只： A. 材質：SUS304不銹鋼 B. 雙層：上層安裝平衡桶、濾液流量計與電氣控制箱；下 層安裝循環幫浦、熱交換器、捲式膜。上層離地高\ 750mm；下層離地高150mm C. 2只煞車輪、2只非煞車輪 D. 架台尺寸：840 (W) x950 (D) x 1,800 (H) mm - 配管1組： A. 材質：SUS316-BA管 B. 尺寸：3/8” C. 耐壓：60 bars D. 拋光度：內外＃400 mesh以上 E. 接頭：Swagelok型式或食品級TC接頭 - 閥1組： A. 材質：SUS316不銹鋼 B. 3/8” Swagelok 型式球閥18只 C. 耐壓：100 bars D. 接頭：Swagelok 型式 - 其他配件： A. 濾液流量計(0.2~2.0 LPM) x 1只 B. 膜入口壓力計：0~60 kg/cm2 x 1只，食品級隔膜型 C. 膜出口壓力計：0~60 kg/cm2 x 1只，食品級隔膜型 D. 膜入口壓力傳訊計：0~60 kg/cm2 x 1只，食品級隔膜型 E. 循環液溫度傳訊計：PT100Ω x 1只 | 1式 |
| 八、 | 系統組裝與試車 包含本體設備安裝、陶磁膜管組整併及現場試車等。 | 1式 |
| 附註： | 1. 須附系統設計圖說，及循環幫浦、耐溶劑捲式膜原廠型錄。 2. 須能與本場陶磁膜組整併。 |  |