自動資料蒐集系統規格：

一、自動資料蒐集系統1組

(一)資料蒐集器:

1. 類比輸入：20組(含)以上單端；8組差動(含以上)

2. 4段式解析度範圍： ±2mV，±20mV，±200mV，±2000mV(或更大範圍)；解析度：0.25uV (含)以下

3. 脈衝輸入：4組(含)以上，24-bit，接點信號或低位準AC信號

4. 數位控制輸出：6組(含)以上，數位控制輸出

5. 觸發電壓輸出：0 - 3.8 VDC(含或更大範圍)，可程式化設定範圍

6. 資料輸出時間間隔：可從1分鐘至20小時(含或更大範圍)之範圍設定

7. 時鐘精準度：±1分鐘/年(含)以下

8. 工作電壓：8 - 15 VDC(含或更大範圍)

9. 系統耗電：2 mA (含)以下

10. 資料輸出格式：西元年，月，日，時，分， 無太陽日轉換月日之問題

(二) AC/DC 兩用式電源模組：

1. 內含避雷管及突波吸收器及7安培小時

2. 12VDC可充電式電池，無電源處可外接太陽能板

(三)外接式通信傳輸介面：可外接RS232/RS485 轉換器或網路IP控制器或撥接式數據機或GSM無線式數據機與中心站PC作遠端距離之資料傳輸

(四)防潮箱附側扣及鎖：箱體含10孔(含)以上纜線固定頭，箱體可以U型環固定於腳架或塔上

二、視窗版資料蒐集記錄器支援軟體 1 套

1. 具監測即時測值

2. 具撥接數據機或其它有線或無線傳輸裝置之連線功能

3. 具程式編輯及修改功能

4. 具自動連線撥接,等間距時間間隔及指定時間點自動作業模式等功能

5. 具終端機模式(即時值或記錄值資料輸出)等功能

6. 可搭配 Window XP, VISTA 及 WIN 7 作業系統使用

三、濕度計6 組

1. 含20米長纜線3組，50米長纜線3組

2. 量測範圍：0 - 100 ％

3. 精確度：≦±2%(含)

4. 工作電壓：7 - 28DC(含)或更寬

四、通風筒6組

1. 自然通風無需電壓

2. 白色強化熱塑膠材質

3. 需固定於溫室方形支柱(150mm × 75mm)

五、溫度計6支

1. 含:20米長纜線3組, 50米長纜線3組

2. 量測範圍: -40℃ 至 +60℃(含)或更大範圍

3. 感應原理: 熱敏電阻式

4. 量測精度: ± 0.3℃(含)以內

5. 阻值變化範圍: 335 KΩ to 2.5 KΩ(含)或更大範圍

六、光量子計2組

- 含:15米長纜線1組, 50米長纜線1組

- 量測範圍: up to 10,000umols-1m-2

- 精 確 度:±4％

- 反應時間:1us

- 波長範圍:400–700 nm

f.附水平底座含水平氣泡

七、數據傳輸模組1組，包含：

(一)GSM 無線式數據機

1. 至少包含GSM 900 及 GSM 1800 雙頻使用

2. 傳送速率：300 – 115000 bps(含)或更大範圍

3. 通信介面：RS232

4. 具資料傳輸及信號位準 LED燈號顯示

5. 工作電壓：12 – 48 VDC(含或更大範圍)

6. 操作環境：-20℃ 至 +55℃(含或更大範圍)

7. 附件：含轉接頭及排線等

8. 配合上述自動資料蒐集器使用

(二)撥接式數據機：傳送速率9600bps(含)以上,可配合電腦與遠端自動資料蒐集器連線使用