高雄區農業改良場冷凍乾燥機 1台規格

- 乾燥腔環境溫度使用範圍：-50℃ ( 含以下 )~+50℃(含以上)；樣品溫度於最終真空壓力為-40℃(含以下)；樣品可於機體內冷凍；2組溫度Sensor。

- 集水器溫度：-75℃、容積20L，採SUS304不銹鋼無縫管。

- 乾燥盤: 2只(配合機體大小)，總容量6 L，樣品最大容量5 L。

- 壓縮機：1.5HP (含以上) 2顆，冷凍系統：氣冷式二元製冷系統。冷媒：採用CFC Free環保冷媒R23 R404A。

- 真空幫浦:油迴轉式泵浦240L/min ( 含以上 )，可到達最大真空壓力0.67 pa(含以上)，具斷電防油逆衝及油霧捕捉器。

- 真空錶:微電腦數位真空顯示器(單位：Torr)。真空系統：最終真空壓力空機10 milli Torr ( 含以下 )。

- 控制系統:單鍵啟動及關機、超溫保護、自動破真空；電壓、真空度或溫度異常時， 會自動斷電保護，並發出警報。

- 棚板微電腦控制系統:數字顯示棚板溫度、冷凝過載保護、樣品溫度；內含梯度斜率控制二組，可選擇1組8段或2組16段斜率控溫時間設定功能。

- 門視窗：50mm強化壓克力；可動閥門：採高真空手驅動式閥門。

- 加熱方式：熱媒傳熱(乙二醇)(水)(乙醇)。

- 機械材質：鍍鋅板加粉體烤漆及SUS304不銹鋼板，機內SUS304鏡面抛光處理。

- 電壓：三相AC220，V60Hz。

- 備註：

  - 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

  - 含儀器設備現場定位安裝，自交貨驗收合格日起負責保固1年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

  - 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供原廠儀器操作手冊1份及儀器中文操作手冊1份。

  - 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2012年6月以後非大陸地區(包含零配件)之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

  - 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

  - 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

  - 廠商應於決標日起60個日曆天內交貨完成。