高雄區農業改良場「植物生態環境光熱影像量測系統一套」規格

壹. 熱像分析及報告製作軟體壹套(規格如下)

一.原版授權軟體可使用Windows8/Windows7、Windows Vista、XP及NT系統。

二.操作介面可隨時切換中文，英文操作，並含線上自動教學功能。

三.具備以下分析功能：

(1)具備最高低溫及座標自動標示及顯示、熱影像最佳顯示自動調整功能。

(2)可9(含)種以上熱像色彩設定,並可調整溫階high Temp/low Temp/Level。

(3)可設定≧50點測溫並可高溫鎖定和低溫鎖定,每一點可修改放射率及註解功能,並可存成XLS檔，檔內資料含有熱像檔、可見光影像檔、日期、時間、溫度值、放射率值及註解。另可儲存溫度點座標資料及註解可將熱影像(含可見光)順時針旋轉90度功能,可連續旋轉。

(4)具備熱源自動分析功能：可以自動依照溫度高低順序找到最多前10個熱源點，並可自動標示每一熱源之高溫位置及溫度值，及產生自動依照熱源溫度高低排序之溫度計錄表,並可自動產生XLS報告。

(5)區域溫度分析統計：

a.溫度分析統計區域可選取單一熱像點、方形或長方、圓形、橢圓形及任意多邊形區域,具有反向清除功能並可記錄儲存/讀取。

b.具有區域內最高/最低溫標示及顯示含座標、平均溫度計算,具有溫度高低分佈圖表。

c.可將全部的統計分析結果及熱像圖傳入Excel,並自動進入Excel畫面,產生XLS報告,含熱像圖,溫度統計資料表。

(6) 具有將連續的多個熱像檔轉為MIR(Multi IR)檔功能。

(7)連續動態熱像分析功能︰

a.可設定動態播放時間並可編輯播放段落。

b.可設定輸出單張及多張溫度檔。

c.可設定15點並即時產生15條溫度時間週期變化分析曲線並可存成XLS檔，檔內資料含熱像圖、溫升曲線圖表、時序、溫度值及放射率值。

d.連續動態熱像可轉成AVI檔,並可輸出包含全面積溫度差異熱像圖(TD)並含溫度標示及溫度趨勢曲線圖表。

e.可將熱影像順時針旋轉90度功能,可連續旋轉。

f.連續熱像檔多區域最高溫分析︰〈f-1〉可選取1~15個區域,立即顯示區域的最高溫度變化趨勢線。〈f-2〉移動區域範圍後,立即重新顯示新區域範圍的最高溫度變化趨勢。〈f-3〉使用滑鼠的滾輪來捲動MIR熱像的frame時,立即重新顯示多區域的最高溫度趨勢圖。〈f-4〉更改開始或結束的frame,立即重新顯示多區域的最高溫度趨勢〈f-5〉調整或鍵入更改色表的高低溫值,立即重新顯示多區域的最高溫度趨勢圖。〈f-6〉可以輸出XLS報告.(含多區域的最高溫度趨勢圖及最高溫度數據〈f-7〉可以連續播放並可存AVI.輸出AVI檔時,可選擇是否要包含溫趨勢曲線圖表。

(8)兩個熱像檔溫度比較：

a.)可以同時產生全面積溫度差異熱像圖(TD)。

b.)在全面積溫度差異熱像圖(TD)上也會有溫度點的溫差(TD)標示顯示出溫度差。

c.)輸出XLS報告時,會同時將全面積溫度差異熱像圖(TD)貼入XLS表格。

d.)兩個熱像可同時/單獨取測溫點,可任意移動溫度比較點,可任意修正測溫點的放射率值,可自動計算兩個熱像溫測溫點差值及百分比值,並可存成XLS檔及DOC檔，檔內資料含有兩個熱像檔、溫階、日期、時間、溫度值、座標、放射率值、溫差及百分比值。另可儲存溫度點座標資料及註解。

e.)可將熱影像順時針旋轉90度功能, 可連續旋轉。

(9)多檔案分割區域溫度分析：

a.可分析1000筆熱像溫度資料及疊圖。

b.把每筆熱像溫度資料分為≧4-100個區域統計,找出每個溫度資料最高溫位置, 計算每個區域高溫比值。

c.將全部的統計分析結果及熱像圖傳入Excel,並自動進入Excel畫面,產生XLS報告,含熱像圖,高溫點圖,統計資料表。

(10)具有由已知溫度熱像產生放射率標準檔(EMI檔)功能

(11)定點熱阻分析: 可選取參考點及熱阻測溫點,並輸入耗電能,由紅外線熱影像分析系統計算出熱阻Rth ( ℃/W ).並可產生XLS報告,提供批次多檔分析產生XLS功能鍵。

(12)區域熱阻分析:可選取參考區域及熱阻測溫區域,並輸入耗電能,由紅外線熱影像分析系統計算出區域之平均熱阻Rth ( ℃/W ) . 並可產生XLS報告, 提供 批次多檔分析產生XLS 功能鍵。

(13)批次多檔分析產生XLS:

可選取≧1~1000個熱像檔,自動套用選定條件,連續做分析,並自動依照時間產生XLS報告檔案於紅外線熱影像分析系統設定之預設資料夾.提供於下列熱像分析功能:50點定點測溫/多區域溫度分析/熱源自動分析。

(14)可產生中文溫度矩陣報表，表內含76800點溫度值、熱像、檔名、日期、時間、放射率值

(15)具有系統設定功能；可設定產生檢測報告設定功能,可以設定報告表格的標題(用戶名稱)及檢測人員姓名,可自動套入輸出的XLS檔案裡。

(16)可設定在產生XLS報告時,要使用標準格式,或是由用戶自行設定的格式。

貳.影像分析計測系統壹套(規格如下)

- 需具有量測單位設定功能，可設定mm、μm、nm、inch、mil等單位設定。

- 需具有影像解析度設定(直接輸入dpi值和由圖面2點設定dpi值),和自動設定影像解析度功能(由50μm尺規影像圖面或10μm尺規影像圖面)。

- 可自動計算影像檔及溫度影像檔的長度、水平長度、垂直長度、絕對最大長<單一區塊型版邊>、點到線的距離、多點到線的距離，量測結果連同溫度影像圖檔匯入XLS功能。

- 需具有影像檔及溫度影像檔面積計算(單一純色區塊)、面積計算(單一區塊型版邊)、型版總面積、面積比例計算(型版總面積/全圖面積)、面積比例計算(純色區域總面積/區域型版總面積)功能。

- 需具有自動計算數量<純色區塊>和<型版區塊>功能，量測結果含編號、長度、面積連同溫度影像圖檔匯入XLS功能。

- 具有色彩分析功能：含分析區域和分析點數。

- 具有色飽和度分析功能：含分析區域和分析點數和飽和度平均值。

- 具有明暗度分析功能：含分析區域和分析點數和明暗度平均值。

- 具有純色區塊數量,面積及長度自動計算<匯入XLS><含圖>功能。

- 具有型版區塊數量,面積及長度自動計算<匯入XLS><含圖>功能。

叁.面積式測溫儀器壹套(規格如下)

- 測溫：

(1).範圍-40℃～1500℃或更寬。

(2).解析度：≦0.04℃。

(3).精確度：±2% or ±2℃或更佳。

- 感測器：

(1).Uncooled FPA Microbolometer。

(2).波長8～14μm或更寬。

(3.).數量：≧76800顆(320(H)X 240(V))。

- 鏡頭：

(1).量測距離10cm～∞或更寬。

(2).FOV：水平≧32度，垂直≧24度。

(3).IFOV：≦1.78mrad。

(4).可擴充選購2X望遠鏡鏡頭。

- 畫面速度：優於8.5fames/sec。

- 可見光影像：內建彩色數位相機，解析度≧1280 X 960 pixels。

- 螢幕：3.5英吋螢幕，螢幕可水平旋轉≧90°、垂直旋轉≧270°。

- 介面：(1).SD Card儲存介面。(2).NTSC/PAL視訊輸出。

- 儲存方式：存檔時可同時儲存熱像溫度資料檔、可見光影像檔及合成影像檔。

- 工作環境：(1).操作環溫-10～50℃ (2). IP54 (3)耐震盪等級30g /振動等級3g。

- 重量：800g(含電池)。

- 主機功能如下：

  - 按鍵操作功能：影像即時或影像凍結、影像儲存、自動調整、重播及設定。

  - LED輔助光源和雷射光標示功能。

  - 顯示功能：

a.顯示色彩：彩色 / 灰階，≧256階。

b.調色盤：彩虹、亮度、黑白。

c.多國語言顯示：至少含英文、繁體中文等。

d.操作顯示：電池容量、記憶卡。

  - 熱影像量測功能：

a.多點溫度及放射率顯示功能（≧5點，可各別調整）。

b.溫差顯示(包含中心點溫度與各點的顯示)。

c.全螢幕或區域（可調整尺寸）內最大或最小溫度值自動追蹤顯示。

d.全螢幕或區域（可調整尺寸）內的高或低溫警報功能。

e.1到4倍連續數位放大功能。

f.區域設定（5個區域，可調整尺寸，含最大或最小或平均值溫度顯示）。

  - 警報功能：聲音和文字顯示警報。

  - 提供警報訊號輸出介面。

  - 自動功能:全自動顯示測量溫度範圍、焦距。

  - 放射率調整：0.10 到 1.00，或從預設的材質放射率表中選擇。

  - 間隔自動測量功能：優於3 ~ 3600 秒 (僅熱影像，含事件觸發功能)。

  - 最小溫度範圍設定:≦1℃。

  - 熱影像顯示功能：可見光與紅外線影像並列顯示、PIP顯示模式，全螢幕合成模式

  - 文字/語音註記：從預存於 SD 記憶卡中128 字元長度的文字中選擇並套用；語音儲存最長30秒。

- 儲存設備：SD記憶卡（支援SDHC），可儲存熱影像及可見光影像。

- 通訊介面：USB 2.0。

- 電池/操作時間：鋰電池，連續使用時間≧240分鐘。

- 附件：

  - 2G SD Card一片

  - Lithium-ion充電電池一只。

  - AC電源變壓器一只。

  - 電池充電器一只。

  - 硬殼攜帶箱一只。

  - 中、英文操作手冊一冊。

  - 儀器用三腳架一只。

  - 攜帶式電源供應器一台。

備註：

    - 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

    - 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固1年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

    - 含儀器設備現場定位安裝，得標廠商需免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供原廠儀器操作手冊1份。

    - 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2012年9月以後非大陸地區(包含零配件)之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

    - 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

    - 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

    - 廠商應於決標日起30個日曆天內交貨完成。