高雄區農業改良場「微電腦控制醱酵系統」一套規格
壹、

1、 10公升槽體規格






(1) 最大容量：13 公升(含以上)


(2) 最大工作體積：10公升(含以上)
(3) 材質：單層平底矽酸玻璃槽


2、 上蓋應用孔






(1) 材質：316L 不銹鋼
(2) 包含下列應用孔：







     (1) 饋料孔 x 4







     (2) 通氣孔 x 1







     (3) 酸鹼探針孔 x 1







     (4) 溶氧探針孔 x 1







     (5) 冷卻水進入孔 x 1







     (6) 冷凝器孔 x 1







     (7) 溫度探針孔 x 1







     (8) 消泡探針孔 x 1







     (9) 冷卻水排出孔 x 1







    (10) 取樣口 x 1







    (11) 接種口 x 1


3、 通氣：






(1) 可調流量範圍 0.2 to 20(公升/分鐘) 之可調式流量計
(2) 不鏽鋼製之氣泡曝氣環
貳、
1、 微電腦控制器：






(1) 策略設定選擇







       (1) 程式化設定 -- 溫度 15 階程式設定; 轉速 15 階程式設定及


                         饋料 15 階程式設定






(2) 人機介面：







       (1) 設定面板採用10吋(含以上)觸控式彩色螢幕







       (2) 使用網路與電腦銜接，可做為遠端監控







       (3) 所有設定參數會自動儲存於記憶體內, 不會因突然斷電而消失，

           當復電時仍會自動繼續執行醱酵條件







       (4) USB插孔：資料擷取匯出







       (5) 所有參數以圖形記錄電腦中，而且可以用 excel 檔案輸出


       (6) 最多可使用50000組程式及100組資料記錄檔案(含以上)



       (7) 內建管路安裝線路圖方便初學者使用


2、 溫度控制：






(1) 可設定 15 階段以上溫度可程式溫度變化
(2) 電阻式溫度計(PT100), 微積分比例演算(PID) 控制
(3) 溫控範圍：室溫+5℃ ~ 90℃(±5%)

(4) 精確度：＋/－0.1℃(含以下)

(5) 溫度控制方式：底部溫度加熱







     冷卻方式：冷卻水經由電磁閥控制進入槽體內部之冷卻管





3、 轉速控制：


(1) 可設定 15 階段以上轉速可程式速度變化
(2) 無刷馬達轉速控制

(3) 微積分比例演算(PID) 控制

(4) 範圍: 30-1200rpm


4、 酸鹼控制：


(1) 控制範圍：2.00 to 14.00 pH＋/－0.01
(2) 電極校正之功能由軟體自動演算校正，並具有溫度之補償功能

5、 溶氧控制功能顯示：

(1) 溶氧範圍：–0~200%
(2) 電極校正之功能由軟體自動演算校正，並具溫度之補償功能


(3) 可執行兩階段式溶氧控制功能
(4) 可利用轉速來控制溶氧值

(1) 消泡控制
(2) 利用導電度的原理來偵測起泡的高度
(3) 敏感度可調整
(4) 消泡劑施加時間可控制


6、 
蠕動幫浦
(1) 含四組內建三轉軸蠕動幫浦
(2) 數位式轉速控制，範圍 1~65 rpm

(3) 最低轉速可達: 1 rpm

(4) 每組加料幫浦可個別設定15 階以上不同加料時間程式

(5) 每組幫浦可自行手動前進及退後轉動，亦或全自動由電腦控制

(6) 含一外接式插頭，使用者可自行銜接額外幫浦當作第五組幫浦
(7) 五組幫浦程式可自行定義為 – 酸幫浦、鹼幫浦、消泡用幫浦或加料幫浦

(8) 最大流速：52 ml/min (轉速為65rpm，矽膠管尺寸：1/8"含以上)

(9) 資料擷取軟體







     (1) 使用網路功能與電腦銜接







     (2) 可於電腦上顯示時間與溫度、轉速、酸鹼值、溶氧值之相關曲線圖


     (3) 所有紀錄資料可轉成 Excel 檔案

7、 共需提供之零配件如下：
(1) 250 ml 玻璃二口饋料瓶  x 4 個
(2) 500 ml 玻璃二口饋料瓶  x 1 個
(3) 45 mm 0.2um 可滅菌空氣過濾頭  x 10 個 / 包
(4) 不鏽鋼連接管  x 15 個 / 包
(5) 點火器  x 1


(6) 夾子  x 20 個 / 包
(7) 25呎矽膠管  x 1 包
(8) 可滅菌酸鹼探針  x 1

(9) 可滅菌溶氧探針  x 1






8、 附件：低噪音膈膜式空氣幫浦
1台
(1) 出氣量：100  L/min
(2) 最大出壓力：0.35  Kgf/cm2

(3) 噪音值：35  dBA(1m)


叁、

備註：
(1) 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。
(2) 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固1年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。
(3) 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供原廠儀器操作手冊1份。
(4) 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2012年9月以後非大陸地區(包含零配件)之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。
(5) 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。
(6) 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。
(7) 廠商應於決標日起60個日曆天內交貨完成。









