高雄區農業改良場「光學螢光顯微鏡一台」規格

- 顯微鏡本體為無限遠平行光學系統,Tube Lens長≦160mm,物鏡共焦距離≦46mm,並於底部內建≧6孔減光濾片轉盤，減光程度不同之減光濾片0.06/0.25等，具備≧6孔鼻輪，其中必須≧3孔都有一對一相對應DIC Slider插槽,獨立擴充DIC Slider 。

- ≧6孔抽離式螢光轉盤，具光阱(light trap)設計，以減少溢散光並提高螢光訊號之信噪比 (signal-to-noise ratio)，能在螢光觀察時降低背景雜訊。濾片轉盤可以完全取出或在機身原位更換螢光濾片，為操作方便及標本高度大小,螢光光路高度可延展50mm~110mm,螢光光路內鍵至少6組減光轉盤,減光比(0:6:25:50:75:100)。

- 折疊式參眼鏡筒,觀察傾角≦30度,分光比(50:50)，視野數≧23 mm。含目鏡隔光蓋，並可手動切換光路開啟與關閉。

- 防刮高硬度碳鋼機械式載物台，台面長x寬，≧170x220mm,移動範圍≧75x50mm。

- 三組具備push & click設計之螢光濾鏡鏡座，拆裝時輕易方便。

- 穿透光源≧12V50W。

- A-Plan 10倍螢光物鏡ph1，孔徑值≧0.25，具0.17mm蓋玻片修正,工作距離≧4.5mm，可擴充獨立DIC Slider,視野數≧23mm。

- Plan-Neofluar 40倍螢光物鏡ph2，孔徑值≧0.75，具0.17mm蓋玻片修正,工作距離≧0.71mm，可擴充獨立DIC Slider,視野數≧25mm,蓋玻片D=0.17,box with 100pc,size18x18mm,精度±0.005mm。

- Plan-Neofluar 100倍螢光物鏡ph3，孔徑值≧1.30，具0.17mm蓋玻片修正,工作距離≧0.20mm，可擴充獨立DIC Slider,視野數≧25mm, 蓋玻片D=0.17,box with 100pc,size18x18mm,精度±0.005mm,≧NA1.518F(20ml)螢光鏡油。

- Aplan以上等級聚光鏡，高度需雙邊可調整,孔徑值最少須達0.9/1.25，明視野、暗視野、相位差(Ph1、Ph2、Ph3)。

- Plan等級10倍目鏡，視野數≧23 mm,屈光度≧±5。

- 顯微鏡同廠牌相機接頭 2/3" 0.5倍。

- 顯微鏡同廠牌影像擷取RGB Bayer color filter CCD:1394b(800Megabit/s),≧504萬畫數,2/3"晶片,細膩畫點≦3.45um,ROI可任意調整,數位化3x12bit,曝光時間1ms~4s,動態影像2452x2056≧9fps,1920x1080≧15fps,動態範圍1:500

- 顯微鏡同廠牌軟體(所有影像可在擷取前及擷取後做亮度,黑白,gamma處理):1.需≧32 channel螢光套疊,2.Time Lapse曠時攝影3.長度,面積,角度,螢光灰階值,4.可儲存ZVI原始檔及jpg.tif其它檔案5.報表產生,6.EDF超長景深疊圖,7.HDR,8.Image GalleryView等軟體功能。

- Calcofluor White(EX387/11nm , EM442/46nm)螢光濾鏡組。

- FITC(EX469/35nm , EM525/39nm)螢光濾鏡組。

- 外接式120瓦螢光光源，為金屬鹵素燈泡，使用壽命最少須達2000小時。

- 電腦:INTEL  I5以上,主記憶體8G,顯示卡1G,光碟機16x DVD-RW,硬碟1T,WINDOWS 7作業系統,24"LCD螢幕(或以上等級)。

- 備註：

  - 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

  - 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固一年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

  - 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供儀器操作手冊1份。

  - 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2013年01月以後之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

  - 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

  - 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

  - 廠商應於決標日起45個日曆天內交貨完成。