高雄區農業改良場「氣象資料蒐集器2組」規格
一、資料蒐集器2台：

1. 中央處理單元:16-bit, 具有32 bit內部核心（含以上）。
2. 類比解析度  : 13-bit（含以上）
3. 類比輸入頻道: 8組差動 或 16組單端（含以上）。
     範圍: ±2.5mV, ±7.5mV, ±25mV, ±250mV, ±2500mV, ±5000mV

     精度: ±0.06% of reading + offset, 0° ～ 40℃
        ±0.12% of reading + offset, -25° ～ 50℃
4. 脈衝輸入頻道: 2個 24-bit, 可選擇接點開關, 高頻脈衝或低位準AC信號。
5. 數位I/O頻道: 8個或4個 Tx, Rx COM port（含以上）。
6. 輸入頻道具氣體放電管避雷保護。
7. 具有程式控制Switched 12V埠。
8. 具 SDI-12界面。
9. 具內藏鋰電池以保護資料及程式。
10. 內建RS-232埠(傳輸速率: 300-115200 bps)及具有CS I/O埠作為其他連線使用。
11. 具有將來擴充使用有線電話/2.4GHz/UHF/VHF/GSM/GPRS/ADS/衛星等連線功能。
12. 控制8組介面（含以上），可控制農業機具、撒水裝置，溫度開關等。
13. 內部記憶容量: 4MB（含以上）。可增加擴充記憶模組，隨插隨用，快速增加記憶至2GB（含以上）。
14. 含各式程式撰寫，儀器教育訓練，以及安裝設備指導、附不鏽鋼資料擷取主機固定桿1.8公尺、防潮箱&電源充電裝置。
二、溫度感測器2支

1. 溫度:0~100℃
2. 線長1米
三、溫濕度感測器1支
1. 輸出信號:4~20mA  

2. 溫度:0~100℃、濕度:0~100% RH
3. 線長1米 

4. 附高強度FRP防雨8 層通風間隔通風罩

四、光量子感測器1支
1. 感測器：高感度矽光二極體(加強藍光)。

2. 測定精度±5%（含以下），並於驗收時檢附符合美國國家標準與技術學會（NIST）之標準報告。

3. 感度：每1000μmols-1m-2，5μA（含以下）。

4. 線性：在10,000μmols-1m-2 內，最大偏差1%（含以下）。

5. 穩定度：一年內<±2%。

6. 反應時間：10μsec（含以下）。

7. 溫度補償：±0.15%/℃內。

8. 餘弦修正：餘弦修正範圍直到入射角為80°。

9. 方位角：在45°的仰角<±1%內。

10. 操作條件：溫度-40～+60℃；相對溼度0~100%。

11. 電線長度：3公尺（含以上）。

五、土壤水份感測器1支
1. 測試範圍: VWC: 0% VWC ~飽和
2. 解析度: VWC: 0.1%
3. 精度: VWC: 3%, 
4. 輸出信號:類比0.5V~1.5V
5. 電源: 3V 
六、備註：

1、 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。
2、 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固一年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。
3、 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供儀器操作手冊1份。
4、 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2013年07月以後非大陸地區之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。
5、 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。
6、 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。
7、 廠商應於決標日起45個日曆天內交貨完成。

