冷風乾燥機1台規格

- 乾燥方式：採低溫乾燥，非一般電熱乾燥或是一般低溫冰箱。機體內設有冷凝裝置加熱器、送風扇，採用負壓回風口回路，將乾燥室之空氣抽入機體內經由冷凝裝置冷凝成水排出，並將乾燥空氣輸送至乾燥室內乾燥植物材料。

- 內部尺寸約：H150 × D60 × W90cm (各±5公分)，體積約900L。

- 溫度使用範圍：0℃ ~ +60℃；溫度精度：±0.2℃；溫度控制器:採用PID微電腦溫度控制器，觸摸式面板，雙顯示溫度，配合SSR控制系統；使用PT100白金測溫度感測器。

- 送風方式：強制風扇循環以達乾燥均勻。

- 材質：內部採用不銹鋼SUS-304製，外部採用鍍鋅防銹鋼板加高溫烤漆。

- 安全裝置：超溫鎖定斷電保護系統，壓縮機過熱負載保護裝置， 且具有停電延遲啟動保護功能。低溫除霜：內部附有低溫，自動啟動除霜功能。

- 可調式柵板架，高低可任意調整及5片(含以上)不銹鋼柵板。

- 溫度濕度資料收集器：具有LCD顯示即時溫度及濕度資料；可以記錄15000筆(含以上)的資料，並能將資料輸出到電腦；空氣溫度：-20°～60℃，精度：±0.8℃(含以下)；相對濕度：10%～95%，精度：±3% (含以下)；可預約時間自動啟動或關閉記錄；取樣率：每秒2次。

- 備註：

(一) 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文

件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英

文)，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於

型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自

行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐

證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處

及標示項次，俾利審查。

(二)需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責

保固一年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人

為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

(三)得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓

練，並提供中文操作手冊1份。

(四)得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2014年12月以

後非大陸地區之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明

以供驗收。

(伍)確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商

品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

(六)相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

(七)廠商應於決標日起45個日曆天內交貨完成。