行政院農業委員會高雄區農業改良場

科研財物採購需求規範

採購標的項次：第一項

品名: 低溫振盪培養箱。

數量:1台。

一、用途：微生物培養。

二、規格:

- 數位電腦控制器:

  - 數位微電腦觸控感應式控制器。

  - 設定值與實際值均是數位LED顯示。

  - 需具有負載設定及延遲設定、控模設定、高低溫設定、歸零校正設定。

  - 需具有百分比設定系統，感測電流靈敏度99.99%。

  - 控制器上必須具有電源、選取及重置(RESET)之LED 顯示燈及重置按鈕及保險絲簡易檢測。

- 內部容積尺寸：1100 x 580 x 1100 mm (寬X深X高) ±5mm

- 溫度範圍：0℃ 至 65℃。

- 溫度誤差：±0.2℃。

- 轉速:10至250 rpm。

- 具10W光照系統。

- 具溫度控制機組。

- 可顯示日夜溫度實際情形。

- 具RTS液晶螢幕自我故障偵測功能。

- 具電源過載保護裝制置。

- 具自動環控裝置及全自動人工智慧電腦輸入功能。

- 反應擷取資料器0.01μ/s。

- 具雙螢幕觸摸式顯示器，可與電腦監控連線。

- 具有高低溫警報，及具內部過高溫，過低溫保護裝置，雙重電子及機械感應系統。

- 具絕緣聚合礙子，無漏電安全之虞，附漏電安全測試報告。

- 風量控制精度需為±5%之設計，動作反應時間應不大於1秒。

- 最慢反應延遲時間10MS，提升溫濕精確度。

- 需有溫度校驗確保溫度恆定性良好(溫度計需經過第三公正單位認證校對過)附校正證明書，驗收時須檢附3Q驗證報告(溫度檢測器需經過第三公正單位認證校對過)。

- 內部需為不鏽鋼材質。

- 具觀察玻璃視窗。

三、其他；

1.以上規格允許更優規產品參與投標。投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得直接將機關提供之規格文件作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

2.本案總價款：包含稅金、運輸等費用。

3.需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固1年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

4.提供中文操作手冊或使用說明書1份。

5.得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書。若為國外產品須另檢附海關進口證明(含海關關防)且為2015年10月以後非大陸地區之全新品，以供驗收。

6.	確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

7.相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

8.	履約期限：得標廠商應於105年5月31日前將採購標的送達高雄區農業改良場。

9.履約地點：高雄區農業改良場

地址：屏東縣長治鄉德和村德和路2-6號

需求單位：植保研究室

聯絡人：陳泰元

聯絡電話：08-7746788