高雄區農業改良場招標採購規格書

採購儀器設備名稱及數量：二氧化碳與水分分析儀1台

- 二氧化碳與水分分析儀規格

- 單光路、雙波長非擴散紅外線分析。

- 可連續監測CO2和H2O。

- CO2量測

- 測量範圍：0～20,000ppm (含以上)。

- 準確度：< 1% of reading (含以下)。

- 校準漂移：零點漂移 < 0.15 ppm/°C (含以下)。

跨度漂移 < 0.03 %/°C (含以下)。

370 ppm時總漂移 < 0.4 ppm/°C (含以下)。

- 370ppm時1秒訊號濾除RMS雜訊：< 1 ppm (含以下)。

- H2O量測

- 測量範圍：0～80ppt (含以上)。

- 準確度：< 1.5% of reading (含以下)。

- 校準漂移：0 ppt時漂移 < 0.003 ppt/°C (含以下)。

10 ppt時跨度漂移 < 0.03 %/°C (含以下)。

10 ppt時總漂移 < 0.009 ppt/°C (含以下)。

- 370ppm時1秒訊號濾除RMS雜訊：< 0.07 ppt (含以下)。

- 對CO2的靈敏度：< 0.0001 ppt H2O/ppm CO2 （含以下）。

- 量測標準可追溯：0～3,000ppm依照世界氣象組織(WMO)標準；3,000～20,000ppm 依照EPA標準。

- 壓力補償範圍：15 kPa～115 kPa。

- 最大氣流速率：1 L/min(含以上)。

- 輸出訊號：至少具有2個類比電壓輸出(0～2.5V或0～5V)和2個電流輸出(4～20mA)。數位：TTL (0-5V) or Open Collector。

- DAC精度：14-bits across user-specified range。

- 可透過電腦軟體、類比輸出或XML通訊協定等進行資料輸出。

- 光源壽命：18,000 小時(含以上)。

- 電力要求：輸入電壓 12～30 VDC。

- 作業溫度範圍：-20°C ～ +45°C；作業相對溼度範圍：0～95% RH，非冷凝。

- 備註：

  - 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件，不得將機關提供之需求規範作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

  - 自交貨驗收合格日起負責保固1年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

  - 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供原廠儀器操作手冊1份，儀器中文操作手冊至少3份。

  - 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2012年6月以後非大陸地區(包含零配件)之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

  - 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

  - 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

  - 廠商應於決標日起45個日曆天內交貨完成。