招標規格

表面積暨孔洞量測儀 一套

物理吸脫附部份

- 分析氣體種類以及氣體輸入埠數量：

    - 必須可以分析氮氣、氬氣、 氪氣、 二氧化碳、 甲烷…等氣體，並至少具有1組以上的物理吸附氣體輸入埠，同時有獨立1組He氣體輸入埠

    - 為了避免人為因素影響，所有的氣體輸入埠皆需由軟體控制自動切換並拆換管線。

- 分析系統與壓力量測範圍需求：

    - 壓力量測範圍 : 0 to 950 mmHg

    - P/P0量測範圍 : 0 to 0.98 P/P0

    - 壓力解析度 : <0.1 mmHg

    - P/P0解析度 : <10-4

    - 準確度 : better than +/-0.5%。

    - 比表面積量測範圍 ≧0.01 m2/g  (use Nitrogen)

    - 總表面積量測範圍 ≧0.1 m2

    - 孔洞體積量測範圍 ≧4 x 10-6 cm3/g

    - 冷卻系統：Dewar可連續分析24hr以上

- 分析樣品：

    - 氣體輸入埠:至少1組分析氣體輸入埠

    - 至少1組 He 輸入埠(for free space measurement)

    - 須具備比對管1個以上, 對稱式

    - 具有四個pressure transducer , 一個sample pressure transducer, 一個balance pressure transducer, 及二個volume absorbed transducer

    - 並必須可以在系統外部環境不穩定的情況下，每個一個設定時間間距對飽和蒸氣壓作一次量測，為了是避免樣品在實驗進行中的量測誤差過大。並可量測free space，並可記錄，藉此防止實驗誤差。

- 除氣系統, 獨立除氣系統可同時處理6組樣品, 獨立真空Pump或 Purge N2

最高溫度可達400度C

- 系統控制與分析軟體及可擴充性：

    - 可監視分析系統內部管線及樣品管溫度壓力

    - 等溫吸附及脫附段須皆可取得1000個以上壓力點

    - 可容許重疊八個不同樣品所得分析圖型於同一報告中相互比對.並列印輸出

    - 可對圖形進行cut &paste , rescale 等編輯動作。

    - 正版儀器控制軟體。

    - 無須透過電腦即可操作儀器所有功能並列印報表

- 資料分析：為了滿足不同材料的本身的需求，至少需要具備下列可供分析的資料形式：

    - Langmuir表面積

    - 單點和多點之BET表面積

    - Total pores volume

    - Adsorption isotherm with up to 1,000 data point

    - BJH pore size distribution

    - Horvath-Kawasoe data reduction

    - t-plot method for micropore area and volume

    - Dubinin, DFT, MP&SPC(statistical process control)reports

    - Mass input for balance

    - Input from bar code reader

    - Analysis log

    - E-mail reports

    - Continuous measurement of saturation pressure

    - Automatically generated pressure tables with user-selected points

- 須包含氣體及鋼瓶：N2(99.9995%)*1, He(99.9995%)*1(自備)

- 調壓閥 x 2(自備)

- PC, Monitor, Printer (自備)

其他

- 保固一年。

- 供應廠商須提供安裝及完整的教育訓練至少二次以上。

- 交貨期三個月。

- 驗收標準：以原廠標準品及標準方法測試並提供測試報告。

- 附簡易中/英文操作說明書；應附測試及使用所需之標準配件及藥品等；附標準操作流程(依學校規定格式)。以上需附原廠目錄供審，並將規格相符處標示供審。如為進口儀器，交貨時廠商須附原廠出廠證明及進口報關文件。