走入式植物生長箱 (Walk-in plant growth chamber) 壹台規格：

(一) 使用操作範圍：

1.	溫度範圍：4℃ – 40℃ 調節度± 0.5℃。

2.	濕度範圍：40% – 90% 調節度± 2.0 %。

3.	光度範圍：0 – 20000 Lux（距燈組0.3公尺），數位式設定。

(二) 整合式數位式控制系統：（至少具備下列功能）

- 背光型LCD高解析畫面(110 mm以上 x 60 mm以上)，顯示畫面可顯示執行程式號碼、程式編輯、環境溫度、運轉時間等功能。

- 顯示控制面板採用薄膜觸碰式低電流(15mA)安全設定開關，採同一LCD控制器內集中控制。

- 具有預約日期、時間、啟動、關機、調整功能、按鍵及畫面鎖定功能，顯示文字至少具/繁中/英文。

- 具有不斷電程式記憶，復電後自動啟動並接續執行程式功能。

- 溫濕光度設定值顯示可定值或程式控制，溫濕光度設定(SV)實際(PV)值雙顯示，至少6組以上溫濕度校正，可依照時段和自訂溫溼度範圍，執行自動判斷校準功能。

- 溫度/溼度/光照，可選擇日夜模式、定值模式、程控模式、光源週期循環模式等。

- 溫度/濕度/光度，24小時內各可設定24段(含)以上之預設值(SV)。

- 內建紀錄模組，查看歷史數據、曲線等功能，無需額外加裝記錄器，並可擴充溫濕度資料獲取、彙出等功能。

- 內建光控模組，可設定調光功能，光源照度可由設定時間和功率設定值，自動變換光照強弱，設定功率參數範圍0 – 100%，最小設定精度1%，無須額外加裝調光控制器。

- 內建溫濕度可程式排程，可與線性光模擬進行晨夕曲線控制。

(三) 系統配置：

- 結構配置：結合式庫板組合，內部頂端材質具不銹鋼鏡面聚光裝置，保溫厚度50 mm以上。

- 尺寸：外部：長260×寬230×高235 (cm)(含)以上；內部：長200×寬230×高210 (cm)(含)以上。

- 恆溫裝置：壓縮機高壓熱氣為主要調節方式，鰭片式管型電熱管為第二段調節。

- 冷卻配置：全密式壓縮機30000 BTU（含）以上，環保冷煤。

- 加溼配置：超音波震盪霧化模組、逆滲透製水機1組、自動補水蓄水系統。

- 光照配置：機體內上端光源，具防制熱氣擴散上升吸熱孔設計，RGB三波長36W環保省電燈管，光源共可區分為12組模組，程式可分別執行切換控制。

- 導流方式：風冷型二段控溫、整流空調箱式，可調氣流量裝置。

- 安全保護裝置：超溫保護、加熱器防空焚保護開關、電機超載保護、壓縮機高壓保護開關、壓縮機過熱保護開關、壓縮機過電流保護開關、電壓欠逆相保護開關、無熔絲開關、加濕缺水保護、控制器雜訊隔離保護。

- 使用電源：AC 3ψ4W/220V 60HZ (R、S、T、G)，接地電阻≤5Ω接地保護，運轉≤20A，全功率≤30A負載電流。

(四) 其他：

1. 請附上整合式數位控制系統型錄供審(含程式功能條件等)。

2. 生長箱安裝時，底部須墊高20 ±1 cm，並安裝固定妥當。

3. 排熱系統需將熱氣排至室外，並安裝固定妥當。

4. 需涵蓋現場電源及水源配置。

(五) 履約附屬條件：

1. 交貨日：45天(含安裝及運轉測試)。