高雄區農業改良場「真密度儀一套」規格

- 說明：該儀器之功能是利用Boyle’s law及氣體(He) 體積取代方式測定粉粒體材料之真實體積, 最後藉由輸入樣品重量計算出材料真密度(True density)。

- 高解析度自動化密度分析儀規格

  - 樣品室(Sample Chamber)： 10或100C.C.，但未來可升級為同時擁有1C.C.及3.5C.C.

  - 樣品 : 固體或粉體

  - 解析度(Resolution) :單位體積解析能力為 0.0001g/cc

  - 再現性(Reproducibility)：

    - Typical reproducibility：以樣品槽總體積滿載時誤差±0.01%以內

    - Guaranteed reproducibility：原廠保證當樣品,乾淨/乾燥/熱平衡時測量的誤差為±0.02%以內

  - 準確度 (Accuracy)：讀值+/-0.03%內或樣品槽總體積滿載時的誤差為+/-0.03%以內

  - 操作系統可選擇:英文等其他國語言

  - 系統需求

    - 可自動化及重複分析樣品, 每次分析時間約2~3分鐘, 並有自動化進行系統體積校正功能.

    - 可獨經由內建電腦控制並可直接連結印表機

    - 可選擇經由外部電腦操控

  - 認證 : NIST test # 821/25B 592-97, ANSI/NCSL 2640-1-94 and ISO 10012-1-92

  - Options：

    - Gases :建議使用研究等級氣體品質之氦氣(He), 在其他不同應用下亦可選擇CO2, dry air, N2 等氣體.

    - Others :

- Glove-box option: 可提供樣品於特定條件控制之環境下分析操作

- Foam-Pyc option: 可量測泡沫塑料, 橡皮, 玻璃等材料之Open cell體積百分比

- Temperature-Controlled option: 可設定於特殊溫度下進行樣品分析(10~50oC)

  - 操作環境：

      - 溫度：15~ 35 (C

      - 相對溼度：20 ~ 80 %

      - 使用電源：110V×60Hz

- 精密天平(密度儀配件):

  - 秤重範圍: ≧ 101g/250g  (可自動兩段式切換模式)

  - 精度 : 0.01mg/0.1mg

  - 線性 : ≦±0.03mg/±0.1mg

  - 圓形秤盤 : ≧Ø90mm

  - 穩定時間 : ≦3.5秒(0.1mg)/≦8秒(0.01mg)

  - 稱重結構 : 須為後置式連桿傳動(非 Top Loading上置式), 可避免汙染源直接汙染或腐蝕機械結構

  - 內藏式砝碼校正,不需人為操作即可全天候自動自我校正

  - 按鍵校正 : 天平亦可手動按校正鍵, 做單鍵全自動校正

  - 具 RS-232C 介面卡

  - 具比重直讀功能,不需人為計算即可由面板輸入溫度參數,液體密度而直讀固體比重

  - 前置式水平氣泡儀 : 水平氣泡需在天平前方, 易於調整檢查

  - 操作按鍵 : 按鍵上必須具備英文文字說明(附加圖形), 清楚易懂便於操作

  - 下掛鉤裝置 : 具備下掛鉤裝置, 可做底部秤重

  - 附天秤與電腦連線軟體, 可將數據輸出與電腦連線作分析, 統計, 繪圖等功能

- 備註：

  - 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

  - 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固1年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

  - 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供原廠儀器操作手冊1份。

  - 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2012年11月以後非大陸地區(包含零配件)之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

  - 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

  - 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

  - 廠商應於決標日起90個日曆天內交貨完成。