高雄區農業改良場「低溫恆溫培養箱2台」規格

- 溫度範圍：-10℃ 到 +50℃

- 控溫精度：PID控制模式±0.2℃

- 控溫能力：±0.7℃

- 溫度設定：數位面板顯示

- 溫度控制：微電腦PID控制，數位設定

- 溫度表示：數位顯示（以0.1℃單位）

- 自動運轉功能：可預約溫度起動程式，最高可設定到999個小時達設定時間後自動切換到原設定溫度

- 除霜功能：手動啟動，自動終止

- 冷卻加熱方式：強制對流

- 電源自動恢復：再復電時蜂鳴報警器會通知，並配備溫度與時間設置的保護機制

- 高低溫警報：出廠設定± 3℃並有指示顯示溫度過高或過低

- 溫度測感器報警：斷線或短路時具有錯誤訊息顯示表示，並發出間歇蜂鳴器警報聲響

- 有效容積：285公升以上

- 外、內部、門材質：鍍鋅鋼板

- 觀察窗：雙玻璃視窗+熱反射膜透明壓克力板

- 隔板：5個，可調整間距，耐重達60公斤

- 隔熱板：硬質聚胺脂一體成形發泡

- 壓縮機：全密閉式.複式壓縮機200W

- 冷媒：R-134a

- 冷卻器：強制通風散熱片管型

- 冷凝器：強制通風散熱片管型

- 加 熱 器：管狀 260W

- 內部照明：15W日光燈

- 備註

- 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

- 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固一年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

- 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供儀器操作手冊1份。

- 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2013年07月以後非大陸地區之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

- 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

- 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

- 廠商應於決標日起60個日曆天內交貨完成。