高雄區農業改良場「組織均質機1台」規格

- 儀器本身運作時須為同軸電磁式設計，以利樣品均勻化處理。

- 儀器單次可處理樣本數須至少可達24個2mL微量離心管樣品，且非採微量盤式設計，並可依實際需求隨意放置樣本位置，無須平衡，以避免造成操作及實驗設計之困擾。

- 控制面板須為數位LED，可顯示檢定時間、速度；其均質震盪時間設定須可介於0至999秒。

- 均質震盪速度需為可調式，速度須可介於0至1600 RPM或以上。

- 儀器需含Flash功能，可由使用者任意決定均質震盪開關的時間及頻率等形式，不受限於固定時間。

- 儀器本身至少含兩組 2 ml微量樣品管支架，每組至少可放置12管微量樣品管。

- 須可搭配2 ml樣品管使用之直徑0.5公分鎢鋼研磨珠。

- 儀器需可升級至少兩組 30 ml樣品管支架，以進行大體積組織之均質。

- 支架須附有獨立之安全扣環，以固定樣品管。

- 儀器外蓋非採不透明設計，以便於使用者於均質過程中檢視。

- 儀器外蓋亦須具備安全扣環，並且於蓋子打開時，儀器須具備切斷電源之安全裝置。

- 儀器須具備自動化機械手臂及高速離心系統搭配之相容性，以利日後自動化樣本處理之升級。

- 須附1000伏安在線式不斷電穩壓裝置。

- 備註：

  - 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

  - 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固一年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

  - 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供中文操作手冊1份。

  - 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2014年11月以後之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

  - 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

  - 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

  - 廠商應於決標日起90個日曆天內交貨完成。