高雄區農業改良場「冷凍離心機一台」規格

- 最高轉速：13,000 rpm到15,000 rpm

- 最大容量：可搭配放置4管(含)以上100 mL試管之swing-out rotor

- 最高離心力：20,000 g以上

- 溫度控制：可於- 20℃ ~ + 40℃範圍內設定溫度

- 時間控制：可間歇操作(Impulse)，1~99 min定時操作或連續操作。

- 可搭配8支50 mL尖底離心管之離心轉子，且轉速可達5,000 rpm (離心力: 3,800g以上)，及可搭配12支多功能之離心轉子，轉速可達6,000 rpm (離心力: 4,100g以上)，並可搭配24支1.5mL尖底離心管微量轉子轉速可達15,000 rpm (離心力: 20,000g以上)。

- 可搭配Swing-out Rotor 擴充10 plates Microtitre Plate、8 plates Culture Plate、2 Plates Micronic System、2 Plates Filter Plate及2 Plates Deep Well Plate且轉速可達4,000 rpm以上。

- 可搭配細胞病理離心使用，且可放8組Angle Chambers。

- 機身上有微電腦程式控制LCD面板，數字式顯示轉速、溫度、操作時間、加速狀況、煞車狀況、離心力、離心半徑等，並可設定三組程式控制上述條件。

- 具有九段加、減速選擇及記憶功能。

- 可自動辨認轉子型式並自動設定最高轉速，防止超過所能承受之轉速，具過熱保護裝置。

- 金屬上蓋具安全鎖定裝置，轉子完全靜止才可打開上蓋，上蓋鎖死，機器才能啟動，並附燈號指示。

- 當轉子運轉不平衡時，具自動關機功能，並附燈號指示。

- 符合歐盟EN55011、ISM Class B之抗輻1個射干擾標準，品質通過ISO-9001國際認證，使用R134A環保冷媒系統。

- 配件:

  - 微量固定式轉子 1.5mL x 24管  1個

  - 固定角度式轉子 15 mL x 12管  1個

  - 固定角度式轉子 50 mL x 8管   1個

- 備註：

  - 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

  - 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固一年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

  - 得標廠商須提供具原廠訓練合格之工程師(附證書)以確保裝機及維修能力，並提供2小時以上之教育訓練課程，並提供中、英文操作手冊1份。

  - 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2014年11月以後非大陸地區之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

  - 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

  - 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

  - 廠商應於決標日起60個日曆天內交貨完成。